拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师医院医共体一三七团医院方舱 PCR 实验室车库及洗消一体化建设项目 | 第七师医院医共体总院一三七团分院 | 新疆生产建设兵团第七师医院 | 乌鲁木齐恒源净业环保科技有限公司 | 第七师医院医共体一三七团医院方舱PCR实验室车库及洗消一体化建设项目拟用地面积为1819.42m2，总建筑面积为632.08m2。地上一层，无地下层，框架结构。主要建设内容包括PCR放置室、洗消间（其中包含：检查包装及灭菌区、无菌区、洁具间、去污间、水处理间、缓冲间等）。最大日检测能力720份，满足日后疫情病毒检测的要求。总投资300万元，其中环保投资27万元，占总投资的9% | 1生态环境影响分析及保护措施 无 2大气环境影响分析及污染防治措施 实验室内设置生物安全柜、负压罩和辅助消毒装置。实验室和生物安全柜均处于微负压状态，实验室内所有涉及可能产生病毒操作分析实验均配置生物安全柜（气体收集率100%），实验室负压罩、送、排风系统和生物安全柜均安装HEPA高效过滤器（过滤效率不低于99.99%），废气经高效空气过滤器处理（处理效率99.99%）后，通过专用排风井（过道两侧各设置1个，共2个）引至距楼顶高3米的排气口排放，因此生物安全柜废气可忽略不计。酒精消毒废气可不做处理通过实验室排风系统无组织排放，通风系统末端设置有高效空气过滤器可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。3水环境影响分析及污染防治措施 项目双抗检测废水排入全封闭式一体化污水处理设备经简易消毒处理后与洗消废水、高压消毒废水、纯水制备废水及生活污水一起排入137团医院污水处理站进行处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值要求后，最终经市政排水管网排入137团污水处理厂处理。 ## 4噪声环境影响分析及污染防治措施 为了进一步减少项目噪声对周围环境的影响，本环评建议以下几点：选择先进可靠的低噪音设备，设备底部加减振坐垫，及时对设备进行保养和维修；噪声源布置在锅炉房内，同时加强门窗的隔声性能；利用建（构）筑物阻隔声波的传播。采取以上降噪措施后，厂界北侧昼、夜间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中0类标准限值要求；其余三侧昼、夜间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。 ## 5固体废物影响分析及污染防治措施 项目产生的固废主要包括危险废物和一般固废，其中属于危险废物的主要包括医疗废物、废HEPA高效过滤器；属于一般固废的主要为废包装物。项目实验室最大检测能力为720管/日，每天消耗5套防护服，废弃样本（HW01/841-003-01）、废弃试剂（HW01/841-004-01）、废弃防护物（HW01/841-001-01）、废弃一次性医疗器材（HW01/841-001-01）等产生量共计约为1kg/d，0.36t/a。医疗废弃物全部放入高压蒸汽消毒锅进行高压消毒灭菌后，放入医疗垃圾专用周转箱内，暂存于137团医院现有的危废暂存间内，由有资质单位清运处置，在危废暂存间储存不超过24小时。废HEPA高效过滤器产生量约为0.01t/a，废HEPA高效过滤器（HW01/841-001-01）委托有资质专业机构定期更换处理，不暂存。 项目未沾有危险废物的废包装盒（袋）产生量为0.1t/a，属于一般工业固废，设置垃圾箱定点收集，定期由相关部门拉运至城市垃圾场集中处置。 综上，本项目固废都得到合理妥善的处置，不会对外环境造成影响。 6环境风险分析及污染防治措施 项目环境风险主要为病原微生物泄漏对人类或动物造成感染；环保设施故障或停运，造成废气、废水的事故性排放，对周围环境造成影响。环境风险防范措施 （1）医疗废物泄漏事故风险防范措施本项目生产过程中涉及的危险废物主要为医疗废弃物。为防止危废泄漏污染周边环境，建设单位需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废弃物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）对本项目危废暂存间进行建设，完善危废管理措施。（2）医疗废物收运超时防范本项目收运的医疗废物委托有资质单位安排车辆上门收运处置，项目区内建立医疗废物入库打卡制度，并与危废收运人员保持联系，当贮存医疗废弃物贮存时间较长时，厂区负责人与危废去向单位联系要求其及时上门清运。（3）乙醇储存过程风险防范措施①储存区地面采用耐腐蚀的硬化地面，基础进行防渗设计，地面无裂隙；②储存区贮存的各类化学品按照其理化性质进行分类、分区存放。不相容的物料存放区之间设置足够的间距；③储存区禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏；④乙醇应储存在洁净、阴凉、干燥、通风良好的仓库内，防止受雨雪和地面湿气影响，避免阳光直晒、暴晒，远离火种、热源；⑤乙醇出入库作业遵循“先进先出”原则，避免长时间储存导致变质，出入库应当做好详细相关记录。 采取上述措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围内。 |